上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判邀请文件

(物资类)

文件编号：SACSC-TP-B-2024007

货物名称：成都维修基地C909飞机无损检测设备项目

承办部门：上海飞机客户服务有限公司

采购与供应商管理部

2024年12月24日

- 目   录

第一章  竞争性谈判邀请书	3

第二章  响应单位须知	6

第三章  评审办法	8

第四章  商务要求	11

第五章  采购货物技术要求	14

第六章  附件	22

- 第一章  竞争性谈判邀请书

上海飞机客户服务有限公司诚邀贵单位参加我单位成都维修基地C909无损检测设备项目的采购，项目具体情况如下：

| 序号 | 内容 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.项目基本情况 |  |  |
| 1.1 | 货物名称 | 手持式超声检测设备、手持式涡流检测设备、渗透检测设备 |
| 1.2 | 采购数量 | 手持式超声检测设备一套、手持式涡流检测设备一套、渗透检测设备一套 |
| 1.3 | 货物概况 | - 手持式超声检测（UT）设备：通过发射超声波并监测其反射或透射情况来评估材料内部的结构和缺陷； - 手持式涡流检测（ECT）设备：利用导体在变化磁场中产生涡流的原理来检测导电材料表面的裂纹或缺陷； - 渗透检测（PT）设备：通过在工件表面涂抹渗透液，然后通过显像剂显示渗透到表面开口缺陷中的液体，从而检测表面缺陷。 |
| 1.4 | 交货期要求 | ☑ 合同签订后60个日历日内交货 □ 年 月前交货 ☑ 其他:响应单位需在收到中标通知书之日起开始启动本项目 |
| 1.5 | 交货地点 | □上海飞机客户服务有限公司 ☑ 其他:四川省成都市双流区广牧路1号大飞机示范产业园 （注：货物需要进行报关的，成交单位应按要求完成报关工作） |
| 2.疑问提交 |  |  |
| 2.1 | 询问方式 | 如对文件内容有疑问，响应单位可采取以下方式进行询问： ☑ 电话询问 □ 纸质文件询问 ☑ 邮件询问 □ 其他：_______________________________ |
| 2.2 | 询问联系方式 | 联系人： 秦于倩____________________________________ 联系电话：18019196405________________________ 联系地址：上海市闵行区江川东路100号 联系邮箱：qinyuqian@comac.cc |
| 3.响应文件提交 |  |  |
| 3.1 | 响应文件提交方式 | 联系人：秦于倩_________ 联系方式：18019196405 ☑纸质邮寄/现场送达至：上海市闵行区江川东路100号 采购与供应商管理部 ☑电子提交至：电子版（U盘封装）同纸质文件一起寄至上海市闵行区江川东路100号 采购与供应商管理部 □其他：___________________________________ |
| 3.2 | 响应文件应 包含内容 | ☑竞争性谈判响应声明 ☑报价一览表 □分项报价表 ☑商务要求响应表 ☑技术要求响应表 ☑法定代表人声明 ☑法定代表人身份证复印件 ☑法定代表人授权委托书（如签字人为授权代表） ☑授权代表人身份证复印件 ☑廉洁协议 □其他 |
| 3.3 | 响应文件盖章要求 | 响应文件中的以下内容应加盖公章： ☑ 响应文件（骑缝章） ☑ 营业执照 R 财务报表 ☑ 业绩证明 ☑ 质量体系认证证书 ☑ 报价一览表 □ 分项报价表 ☑ 竞争性谈判响应声明 ☑ 法定代表人声明 ☑ 法定代表人授权委托书 □其他 |
| 3.4 | 截止时间 | 2025年1月3日17：00前 |
| 3.5 | 响应文件数量 | 正本 1 份、副本 0 份，电子版（U盘封装） 1 份 |
| 3.6 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件之日起 180 个日历日 |
| 4.特殊情况处理原则 |  |  |
| 4.1 | 报价不一致 评判标准 | 如响应文件中出现报价且前后不一致的： ☑ 以报价一览表总价（大写）为准 □ 以分项价格表分项报价为准，修正总价 □ 以所有价格中最低者为准 □ 其他：__________________________________ |
| 4.2 | 报价漏项 | 如响应文件中分项报价漏项： □ 废标 ☑ 默认为免费提供 □ 其他：__________________________________ |
| 4.3 | 非“*”号项条款不响应 | 如响应文件中对非“*”号项条款不响应： ☑ 超过__2__条不响应，废标 □ 每不响应1条非“*”号项条款，评审价格上调__% □ 其他：__________________________________ |

采购人：上海飞机客户服务有限公司

2024年12月24日

- 第二章  响应单位须知

- 响应注意事项：

- 响应单位应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，客服公司均无义务和责任承担这些费用。

- 响应单位提交的响应文件纸质版与电子版有差异，以纸质版为准。正本与副本有差异，以正本为准。

- 本文件第四章及第五章中标注“*”号的均为关键商务要求或关键技术要求，对这些条款的偏离将导致响应文件被否决。

- 在响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，客服公司可对竞争性谈判文件内容进行修改。文件的修改将以书面或邮件的形式通知所有受邀请单位，修改文件与竞争性谈判文件具有同等效力。受邀人在收到通知后，应回复确认收到（形式不限）。在修改文件后，客服公司可自行决定是否延长响应文件提交截止时间。

- 响应单位代表为单位法定代表人，应出具法定代表人声明及法定代表人身份证复印件（法定代表人签字或盖章）

- 响应单位代表如非单位法定代表人，则应提供由法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》、法定代表人身份证复印件（法定代表人签字或盖章）、授权代表人身份证复印件（授权代表人签字或盖章）。

- 响应文件编制、提交要求

- 响应文件应包括下列内容：

- 本文件第一章 3.2中要求的所有文件；

- 供应商认为需提供的其它资料。

供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

- 响应单位应完整地填写本文件中提供的报价一览表和分项报价表。

- 响应单位应根据邀请文件的要求提供货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容，以佐证对技术要求的响应。

- 本文件所指“公章”指需要响应单位的公司章，“投标专用章”、“合同专用章”等均不属于公章。

- 响应文件的正本、副本应打印或用不褪色墨水书写，不得有任何修改。提供的电子版本应为响应文件正本的扫描件（红章）。

- 竞争性谈判步骤：

- 所有被邀请单位于规定的时间截止前提交响应文件。

- 客服公司组建竞争性谈判小组组织开标（响应单位无需到场）。

- 竞争性谈判小组按照竞争性谈判文件要求开展评审，评审过程中，竞争性谈判小组可与受邀供应商开展谈判，谈判后供应商应提交最终版的响应文件及报价。

- 竞争性谈判小组选择满足竞争性谈判文件实质性要求，并且经评审最优的供应商为成交候选人。

- 响应单位串标、围标的认定：

响应单位有以下情况的，响应文件将认定无效。

- 不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同响应单位委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同响应单位的响应文件存在异常一致的错误；

- 不同响应单位的响应文件相互混装。

- 第三章  评审办法

项目评审由客服公司组建的竞争性谈判小组负责。谈判小组将按照本文件确定的评审方式进行评审。评审过程分为符合性评审、商务谈判（按需）和最终评审。

- 符合性评审

谈判小组首先对所有响应文件做符合性评审，将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。主要评议各响应单位是否按竞争性谈判文件的要求提供了所有关键性文件，包括：法人代表授权书（如有）、资格证明文件等。

符合性评审中，谈判小组可对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等要求响应单位作出必要的澄清、说明或更正。澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应当由以书面形式提交，其签字或盖章要求与响应文件一致。

有以下情况的，将做废标处理。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 未提供合法有效工商营业执照 |
| 2 | 商务要求或技术要求 | 不响应竞争性谈判第四章、第五章的“*”条款 |
| 3 | 法定代表人或授权代表资格 | 不符合竞争性谈判文件要求 |
| 4 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
| 5 | 响应文件签署 | 未按竞争性谈判文件要求签署或加盖公章且无法定代表人或授权代表签字（签章） |
| 6 | 响应方案及报价 | 递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的 |
| 7 | 响应文件有效期 | 不符合竞争性谈判文件要求 |
| 8 | 交货时间、地点、质保期或付款方式 | 不符合竞争性谈判文件要求 |
| 9 | 其他 | 存在串标、围标情形 |

- 商务谈判

谈判小组可自行决定与供应商开展谈判，谈判将与响应单位单独进行，谈判内容仅限于对响应文件内容的确认以及对价格的谈判。谈判需形成书面文件，所有参与谈判的人员需签字确认。响应单位有义务配合谈判小组的约谈要求。如响应单位拒绝谈判小组的谈判要求，谈判小组可视同其文件内容不作变更。

谈判结束后，响应单位应在规定时间内提交最后方案及报价，最终方案及报价是供应商响应文件的有效组成部分，其效力相同。

- 最终评审

本项目采用   最低评标价法   的评审方法。

评审步骤如下：

- 确认最终报价

竞争性谈判小组通过符合性评审的响应单位的最终报价进行确认，经过谈判后有提供最后报价的，以最后报价为准。

- 价格调整

如响应文件中报价有错误，竞争性谈判小组将对价格进行调整，调整原则如下：

- 总价与单价不一致，按照本文件第一章4.1“报价不一致评判标准”调整价格

- 非“*”号项条款不响应，按照本文件第一章4.3“非“*”号项条款不响应”调整价格

- 确认评标价格

竞争性谈判小组认定通过符合性评审的、经过价格调整的响应单位的最终价格为评标价格，经过谈判后有提供最后报价的，以最后报价为评标价格。

- 推荐成交候选人

竞争性谈判小组根据评标价格，按价格由低到高推荐2-3名成交候选人，有以下特殊情况时，按照下述情况处理：

- 当出现2家以上的评标价格相同时，由竞争性谈判小组通过讨论确定排序。

- 当最终评审时仅有1家响应单位时，如评标价格为最低价或非最低价但技术能力较优，则可推荐为成交候选人。其余情况，竞争性谈判小组应当认为本项目竞争性不足，不推荐成交候选人。

- 当竞争性谈判小组认为所有评标价格均较高时，可以不推荐成交候选人。

- 当最低评标价格低于其他有效响应单位的评标价格算术平均数的50%时，竞争性谈判小组应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该响应报价无效。

- 确定成交供应商

竞争性谈判小组根据成交候选人名单，确定排名第1的供应商为成交供应商。

- 第四章  商务要求

特别提醒：

- 本章使用的条款为带“■”的条款，响应单位应提供相应的证明文件。如提供的是打印件或复印件，需法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。

- 本章序号标注“*”号的均为关键商务要求，对这些条款的不响应将导致响应文件被否决。

| 序号 | 内容 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 营业执照 | ☑ 响应单位应提供最新年检的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证及其他相应资质文件。（若三证合一，只需提供企业法人营业执照）。 □ 其他___________________________ |
| 2 | 注册资金 | ☑ 响应单位注册资金不低于 100 万元，营业执照无法体现的，需提供额外证明材料或承诺函。 □ 本项目不需提供 |
| 3 | 财务状况 | ☑ 提供近 3 年的财务报表，包括资产负债表、利润表及现金流量表。（成立不足 3 年的提供自公司成立起至今的财务报表）。 □ 本项目不需提供 |
| *4 | 业绩要求 | ☑ 响应单位近 3 年（ 2021 年~ 至今）应有不低于 2 份与本次采购货物相同或类似型号/规格的制造/销售业绩，提供销售合同复印件作为证明材料（合同复印件须能认定合同签署或交货或执行日期、销售产品内容、合同签订方，否则将作为无效证明材料）。 □ 本项目不需提供 |
| 5 | 质量体系要求 | ☑ 响应单位应提供在有效期内的 ISO 证书或同等质量体系认证证书 □ 本项目不需提供 |
| *6 | 付款条款 | ☑ 按以下模式分二期付款： 合同金额为***万元（大写：人民币***元整），其中不含税金额 ***万元，开具增值税专用发票，双方认可本协议的合同税额以最终开具的增值税发票载明的金额为准。 - 第一期付款：安装调试结束，经客服公司验收合格，成交单位开具本项目合同总金额等额的合法有效的增值税专用发票，客服公司在收到发票之日起，30个工作日内支付合同金额的95%； - 第二期付款：项目验收合格后1年无质量问题，客服公司付清剩余款项，为合同金额的5%。 □ 根据响应单位响应文件执行 |
|  |  | 上述合同付款条款，根据客服公司选择，具体开票要求如下： ☑ 响应单位按含税价开具真实合法有效的增值税专用发票； □ 响应单位按不含税价开具符合要求的形式发票或增值税普通发票； □ 定作方要求的其他发票形式； |
| *7 | 报价 | - 本项目报价应包括以下内容： _完成本项目的所有所需费用（含税） - 响应单位所投货物来自中华人民共和国关境内，则应在“报价一览表”中分别列出货物含税价及不含税价，并列明税费及税率。 - 响应单位须在分项报价表（见附件）中分别报出以上各部分价格。响应单位根据报价需要可对“分项报价表”进行扩展。 - 报价应是本项目范围内全部工作内容的价格体现，应包含所涉及的一切相关费用，若有遗漏，客服公司视作响应单位已考虑让利，费用不予增加。 - 响应单位提交的报价不应有选择性报价或具有附加条件的报价，如出现以下情况（包括但不限于以下几种），则响应文件将被否决： - 我方（响应单位）若中标，则将在报价基础上降价 - 我方（响应单位）若中标某几个项目，则这几个项目将在报价基础上降价 - 我方（响应单位）提交的方案若中标，则该方案价格将优惠 |
| *8 | 其他商务要求 | - 在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，未被列入全国失信被执行人名单。 - 项目不允许联合体报价，不得转让、分包。 |

- 第五章  采购货物技术要求

特别提醒：

- 本章序号标注“*”号的均为关键技术要求，对这些条款的不响应将导致响应文件被否决。响应单位应提供相应的技术描述或证明材料。

- 技术要求：

- 手持式超声检测设备

- 5.1.设备名称及数量：手持式超声检测设备 1 台。

- 5.2. 设备用途及基本要求：

- 5.2.1 仪器用途：用于民用飞机维修机体金属和复合材料结构内部损伤检测。

- 5.2.2 仪器基本要求：

- *5.2.2.1 仪器必须为全新的未使用过的仪器；

- 5.2.2.2  要求仪器重量轻、小巧灵活、可单手操作、界面简单、维修方便，安全，造型美观，售后服务优良；

- *5.2.2.3  仪器的制造应符合国际标准，并提供制造商授权证书。

- *5.2.2.4 该仪器设备须经过符合 ISO/IEC 17025 标准或等同标准要求的计量校准机构的检定或校准， 并经确认满足预期要求。

- 5.3. 主要规格参数及技术要求：

- *5.3.1  检测模式：全屏A扫描模式，脉冲回波法,双晶法和穿透法；

- *5.3.2  A扫描分辨率不小于800*480像素；

- *5.3.3  仪器外形尺寸（宽 x 高 x 厚）不大于200mm*150mm*70mm；

- *5.3.4   防尘和防水等级不低于IP67；

- *5.3.5  工作温度范围不小于 0-55 ℃；

- *5.3.6  仪器重量不大于850 克（含电池）；

- *5.3.7  电池：可充电锂离子电池，运行时间不小于6 小时；

- *5.3.8  电源适配器/充电器：100 – 220 伏交流电，50/60 赫兹；

- *5.3.9  探头连接器不少于2 个；

- *5.3.10  增益：0-110 dB，调节步进不少于5个档位；

- *5.3.11  声速250-16000 m/s可调；

- *5.3.12  最大阻尼不小于1000 Ω阻尼；

- *5.3.13  脉冲发生器：120～300 V，尖波和方波脉冲可选，脉冲宽度30ns-500ns，脉冲宽度可调；

- *5.3.14  脉冲重复频率：15 Hz-2 KHz可调节；

- *5.3.15  模拟带宽范围不小于0.5 MHz 至 18.5M Hz；

- *5.3.16  测量单位 ：公制(mm)，英寸(in)，或时间(μs)；

- *5.3.17  可提供汉语、英语、法语、德语、日语、西班牙语等多种语言选择；

- *5.3.18  存储卡不小于10 GB。

- 超声检测设备配置清单列表

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 规格 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 超声检测设备 | USMGO+或其他满足技术要求的等效设备 | - 0.2-30MHz | 1 |
| - 2 | - 超声横波斜探头 | - AFS-545AT | - 5MHz，铝中入射角45°, - 0.187in.*0.187in. | - 1 |
| - 3 | - 超声纵波直探头 | - ARD-525 | - 5MHz,外径0.25in.(晶片直径6.3mm) | - 1 |
| - 4 | - 超声横波斜探头 | - AFS-0545 | - 5MHz,铝中入射角45°, - L0.6in.*W0.35in.*H0.45in. | - 1 |
| - 5 | - 超声横波斜探头 | - AFX-570AT | - 5MHz,铝中入射角70° | - 1 |
| - 6 | - 超声纵波直探头 | - AFC-0520 | - 5MHz,外径0.25in.(晶片直径6.3mm) | - 1 |
| - 7 | - 超声探头 | - AFX-545AT | - 5 MHZ；钢中折射角为45°；高=10 mm（0.39 in.），长=10 mm（0.39 in.），宽=6mm (0.24 in.） | - 1 |
| - 8 | - 超声探头 | - AFX-570AT | - 5 MHZ；70°；高=10 mm（0.39 in.），长=10 mm（0.39 in.），宽=6mm (0.24 in.） | - 1 |
| - 9 | - 超声楔块 | - 满足技术要求 | 配备1套不同角度的超声楔块，以满足不同角度的探头需求。 | - 1 |
| - 10 | - 超声探头连接线 | - CL331 |  | - 1 |

- （二）手持式涡流检测设备

- 5.4 设备名称及数量： 手持式涡流检测设备 1 台。

- 5.5 设备用途及基本要求：

- 5.5.1 仪器用途：用于民用飞机维修机体金属导电材料结构表面及近表面损伤检测；

- 5.5.2 仪器基本要求：

- *5.5.2.1 仪器必须为全新的未使用过的仪器；

- 5.5.2.2  要求仪器重量轻、小巧灵活、可单手操作、界面简单、维修方便，安全，造型美观，售后服务优良；

- *5.5.2.3  仪器的设计制造应符合国际标准，提供的设备应为标准型号，并提供制造商授权证书；

- *5.5.2.4 该仪器设备须经过符合 ISO/IEC 17025 标准或等同标准要求的计量校准机构的检定或校准， 并经确认满足预期要求。

- 5.6 主要规格参数及技术要求：

- *5.6.1  检测频率范围不小于10Hz至 12MHz，且连续可调，可显示Hz、kHz、MHz；

- *5.6.2  多模式下可双频操作；

- *5.6.3  频率调节可从0%至100%范围以2%步进调节驱动器电流；

- *5.6.4  示值频率变化小于1%；

- *5.6.5  可混合双频检测；

- *5.6.6  增益范围不小于0至100dB,调节步进不小于0.5dB；

- *5.6.7  自动选择前置放大和增益；

- *5.6.8  相位可调范围不小于0°-359.5°,步进不小于0.5°；

- *5.6.9  低通滤波器范围不小于5Hz 至5kHz；

- *5.6.10  高通滤波器范围不小于5Hz 至5kHz；

- *5.6.11  带通滤波器范围不小于5Hz 至5kHz；

- *5.6.12  LCD显示屏尺寸不小于80mm*60 mm；

- *5.6.13  显示屏分辨率不低于320 x 240像素，刷新率不低于75 Hz；

- *5.6.14  信号阻抗平面显示模式， 斑点显示（X / Y）和时基/扫描显示（Y/t）可选；

- *5.6.15  显示范围有x/y中心 、x/y中心底部、 x/y右下等三种模式可选；

- *5.6.16  图像和参数数据可以存储、打印并传输到个人计算机；

- *5.6.17  可提供英语、法语、德语、西班牙语等多种语言选择；

- *5.6.18 电导率测量范围不低于1 %IACS 至110 %IACS ；

- *5.6.19  具备旋转探头和常规探头接口，与旋转探头连接后具有10级转速控制调节，探头转速范围不小于900rpm至2700rpm。

- 涡流检测设备配置清单列表

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 规格 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 涡流检测设备 | Elotest M2或其他满足技术要求的等效设备 | - 频率：10Hz-12MHz | 1 |
| - 2 | 平面探头 | APNU-95-5/2M | - 频率：1～3MHz，90°拐角, 拐角长度0.5in., 长度5.0in. | 1 |
| - 3 | 平面探头 | APN-903-6FX | - 频率：50～500KHz,拐角长度0.03in.,探头长度6.0in.,探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 4 | 高频笔式屏蔽涡流探头 | APN-35-6 | - 频率：50～500KHz，30°弯角, 拐角长度0.5in., 长度6.0in.，探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 5 | 高频笔式屏蔽涡流探头 | APN-925-3 | - 频率：50～500KHz，90°弯角, 拐角长度0.25in., 长度3.0in.，探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 6 | 高频笔式屏蔽涡流探头 | ATPN-92-5B | - 频率：50～500KHz，90°弯角, 拐角长度0.2in., 长度5.0in.，探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 7 | 平面探头 | ATPN-4FX | - 频率：50～500KHz,90°拐角,探头长度4.0in.,探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 8 | 平面探头 | AXPN-45-5 | - 频率：50～500KHz，45°拐角, 拐角长度0.5in., 长度5.0in.，探头尖端外径0.072in. | 1 |
| - 9 | 平面探头 | AXPN-45-5/2M | - 频率：1～3MHz，45°拐角, 拐角长度0.5in., 长度5.0in.，探头尖端外径0.072in. | 1 |
| - 10 | 平面探头 | 313P24F | - 频率：200K～1MHz，90°拐角, 拐角长度0.25in., 长度4.5in.,探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 11 | 平面探头 | ATPN-95-6B | - 频率：500KHz～1MHz，90°拐角, 拐角长度0.5in., 长度6.0in.,探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 12 | 平面探头 | ASPN-45-2/2M | - 频率：1～3MHz,，90°拐角, 拐角长度0.5in., 长度6.0in.,探头尖端外径0.125in. | 1 |
| - 13 | 旋转探头 | RSM4.7×35 | - 频率：50KHz～２.5MHz,外径：4.7mm,工作长度35mm. | 1 |
| - 14 | 旋转探头 | AUR-.125SS/1.5WL | - 频率：100KHz～2MHz，外径：0.125in.,工作长度1.5in. | 1 |
| - 15 | 旋转探头 | AUR-.156SS/1.5WL | - 频率：100KHz～2MHz,外径：0.156in.,工作长度1.5in. | 1 |
| - 16 | 旋转探头 | AUR-.218SS/1.5WL | - 频率：100KHz～2MHz,外径：0.218in.,工作长度1.5in. | 1 |
| - 17 | 旋转探头 | AUR-.240SS/1.5WL | - 频率：100KHz～2MHz,外径：0.240in.,工作长度1.5in. | 1 |
| - 18 | 旋转探头 | AUR-.281SS/1.5WL | - 频率：100KHz～2MHz,外径：0.281in.,工作长度1.5in. | 1 |
| - 19 | 旋转探头 | AUR-.328SS/2WL | - 频率：100KHz～2MHz,外径：0.328in.,工作长度2.0in. | 1 |
| - 20 | 涡流仪旋转枪 | MR3-HF | - 频率：50KHz～2.5MHz，若为其他型号设备，满足上述技术要求即可。 | 1 |
| - 21 | 涡流仪旋转枪 | MR3-MF | - 频率：10KHz～500KHz，若为其他型号设备，满足上述技术要求即可。 | 1 |
| - 22 | 涡流仪旋转枪连接线 | RK-2-N/1 |  | 2 |
| - 23 | 低频环形涡流探头 | AF-4224 | - 内径Ø0.400in.,外径Ø0.7in. ,频率：200Hz-15KHz. | 1 |
| - 24 | 低频环形涡流探头 | ARP-.315/.866 | - 内径Ø0.315in.(8mm), 外径Ø0.866in.(22mm) ,高1.25in. 频率：250HZ-40KHZ, | 1 |
| - 25 | 低频环形涡流探头 | AF-4183 | - 频率：100Hz-8KHz,外径Ø0.85in.(18mm)内径0.4in.Ø(7.6mm) | 1 |
| - 26 | 低频环形涡流探头 | ARP-.394/.850/TF | - 频率：100Hz-40KHz内径Ø10mm，外径Ø21.5mm. | 1 |
| - 27 | 低频环形涡流探头 | ARP-.394/.866/TF | - 频率：250Hz-40KHz内径Ø0.394in.，外径Ø0.866in. | 1 |
| - 28 | 低频点式涡流探头 | ASDP-.31 | - 频率：700Hz-80KHz,探头尖端直径0.31in. | 1 |
| - 29 | 电导率测量专用探头（含连接线） | 满足技术要求 | - 可与涡流检测设备及电导率测量标准试块配套使用 | 1 |
| - 30 | 电导率测量标准试块 | 满足技术要求 | - 该电导率测量标准试块应为满足ASTM B193标准的一级标准试块，电导率值大于或等于50%IACS，误差±0.7%IACS； - 该标准试块的鉴定或校准可追溯到国家级认可的标准机构或美国国家标准和技术局（NIST）。 |  |
| - 31 | 低频点式涡流探头 | ATPR-95-4/1K | - 频率：1KHz-5KHz,弯角长度0.5in.探头尖端直径0.187in,探头长度4in. | 1 |
| - 32 | 涡流探头连接线 | 满足技术要求 | - 可连接涡流仪及以上各型涡流检测探头 | 2 |

- （三）渗透设备检测设备

- 5.7  黑光灯

- 5.7.1  设备名称及数量：黑光灯1台；

- *5.7.2  UV-A紫外强度不低于9000μW/cm2；

- *5.7.3  距灯头38cm处照射面直径不小于18cm；

- *5.7.4  3颗UV-A LED，1颗白光LED；

- *5.7.5  白光强度不低于4300lux；

- *5.7.6 仪器必须为全新的未使用过的仪器。

- 5.8  黑白光照度计

- 5.8.1  设备名称及数量：黑白光照度计数量1台；

- *5.8.2  UVA(黑光)量程不低于0-100mw/cm2(0-100000μw/cm2)，白光量程

- 0-5300lux；

- 5.8.3 白光测量精度

- *5.8.3.1  测量值为0-29.99 Lux时精度不低于0.01 lux；

- *5.8.3.2  测量值为30.0-999.9 Lux时精度不低于0.1lux；

- *5.8.3.3  测量值为1000-5300 Lux时时精度不低于1 lux。

- 5.8.4  黑光测量精度

- *5.8.4.1  测量值为0-9999μw/cm2时精度不低于1μw/cm2；

- *5.8.4.2  测量值为10.00-99.99mw/cm2时时精度不低于0.01mw/cm2 (10μw/cm2)；

- *5.8.5 仪器必须为全新的未使用过的仪器；

- *5.8.6 该仪器设备须经过符合 ISO/IEC 17025 标准或等同标准要求的计量校准机构的检定或校准， 并经确认满足预期要求。

- 5.9  荧光渗透材料

- 5.9.1  产品数量及名称：渗透剂(喷灌)2箱、清洗剂(喷灌)3箱、显像剂(喷灌)2箱；

- 5.9.2  提供的喷罐式荧光渗透剂应满足AMS2644 三级灵敏度要求；

- 5.9.3  喷罐式荧光渗透剂应被列在QPL-AMS-2644清单中；

- *5.9.4  与荧光渗透剂配套使用的清洗剂、显像剂应是同一厂家生产的同族产品；

- *5.9.5 材料必须为全新的未使用过的。

- 5.10  设备附件资料

- *5.10.1  提供操作维护说明书；提供仪器合格证；提供仪器第三方计量校准证书；提供每个探头的原厂测试证书。

- 5.11  质量保证及售后服务要求

- *5.11.1  质保期：设备验收后，整机质保一年（含探头、连接线等），因设备质量问题导致需要维修/更换服务的，响应单位应及时响应并免费提供维修/更换服务；

- *5.11.2  质保期内要求：在接到买方故障信息后要求 8 小时内响应，3 个工作日排除故障。超过 3 个工作日未排除故障，保修期顺延。质保期过后要求：能终身提供广泛优惠的技术支持及备件供应；

- *5.11.3  非人为造成的设备问题，质保内，则免费为用户处理，质保外，则提供最优的维修方案；

- *5.11.4  响应单位应确保交付设备的主体及安全附件的完好；

- *5.11.5  响应单位应提供设备说明书，应包括设备在安全环保方面的风险和管控措施的说明；

- *5.11.6  响应单位应选派具备相关技术能力的人员向买方开展设备安全操作规程及应急处置程序的培训，形成书面文档。

- 5.12  技术培训

- 培训操作人员掌握仪器相关功能的基本操作，并指导不同对象下进行测试，包含探头选配，缺陷分析。培训时间不少于两天，培训地点为：四川省成都市广牧路1号大飞机产业园区。

- 5.13  验收标准及验收程序：

- 5.13.1 提供设备相关的技术资料；

- 5.13.2 验收程序：

- 5.13.2.1 实物验收：开箱检查单和设备装箱单作为实物接收依据；

- 5.13.2.2 仪器通电运行，运行期间要求设备使用正常；

- 5.13.2.3 验收合格：以出厂校准报告和功能演示，只有当实物验收和运行合格后，设备的验收才结束。

- 5.14  设备包装、运输方式及安装：

- 5.14.1 包装箱应用新的坚固的包装，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适用于陆运和整体吊装，保证产品到达之后各项功能完好无损。

- 注：响应单位提供的货物如果不是技术要求的表格中的型号，需提供优于表格中的型号要求的货物，并提供证明材料。

- 第六章  附件

- 一、竞争性谈判响应声明

竞争性谈判响应声明

1、在研究了  成都维修基地C909飞机无损检测设备项目  竞争性谈判邀请文件（含补充文件）后，我方愿意按_____（币种）      元（大写       元）的总价，遵照竞争性谈判采购文件（含补充文件）的要求承担本竞争性谈判项目的实施，完成本次竞争性谈判范围的全部项目内容及工作。

2、如果你单位接受我方的响应文件，我方将保证在       个日历天的供货期内完成本竞争性谈判项目的全部工作内容，并达到竞争性谈判规定的要求。

3、我方同意从规定的开标之日起  180 个日历天的响应文件有效期内严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同书正式签署生效之前，本响应文件连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方同意客服公司不负担我们的任何响应费用。

6、我方承诺，我单位与客服公司无任何关联。

7、我方承诺，我单位不会因任何诉讼/动产抵押/股权质押/行政处罚等情况影响与你单位就该项目所签订合同的正常履约。

8、我方承诺，我方参与客服公司竞争性谈判项目，严格遵守法律法规、客服公司规章制度和竞争性谈判采购文件的规定，不会发生围标串标的行为。如有违反，你单位有权撤消我单位成交资格另定成交单位，并遵照法律法规、客服公司规章制度进行处理。

9、我方承诺，未经客服公司书面同意，不得擅自接受媒体采访、不得擅自允许媒体拍摄中国商飞型号有关画面，不得擅自通过公司网站、微信、微博等网络平台，以及员工个人对外社交平台，对外发布与合作内容有关的所有信息。

10、我方承诺，未经客服公司书面同意，不得在对外发布时使用、复制和伪造委托方及中国商飞已申请或注册的商标，包括委托方中国商飞公司名称、相关标识及项目名称，或与飞机、产品或服务有关的标识；

11、我方承诺将所投所有货物交货至本项目招标人指定交货地点，如需办理中华人民共和国出口清关手续，则我司选择的出口方式为（二选一）：

□ 我单位自行负责出口所投所有货物并承担所有清关费用；

□ 我单位委托第三方机构负责出口所投所有货物并承担所有清关费用；

12、本项目我方所投所有货物中（二选一）：

□ 不存在受控货物；

□ 存在受控货物，明细如下：   （逐项说明，可附页填写）   。我方承诺由我方负责办理以上所有货物的相关出口许可证；

13、我方（二选一）：

□ 未被列入管制/制裁清单；

□ 已被列入管制/制裁清单，名称：____________________；

14、若为成交供应商，我方承诺在合同履约期内质量体系认证证书在有效期内。

响应单位：(盖单位公章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

年    月    日

- 二、报价表

1、报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |  | 单位 |  | 单价 | 总价 （含税） | 总价 （不含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超声检测设备 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 超声横波斜 探头 |  | AFS-545AT | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 超声纵波直 探头 |  | ARD-525 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 超声横波斜 探头 |  | AFS-0545 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 超声横波斜 探头 |  | AFX-570AT | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 超声纵波直 探头 |  | AFC-0520 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 超声探头 |  | AFX-545AT | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 超声探头 |  | AFX-570AT | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 超声楔块 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 超声探头连 接线 |  | CL331 | 1 |  | 根 |  |  |  |  |  |
|  | 手持式涡流 检测设备 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | APNU-95-5/2M | 1 |  | 根 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | APN-903-6FX | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 高频笔式屏蔽涡流探头 |  | APN-35-6 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 高频笔式屏蔽涡流探头 |  | APN-925-3 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 高频笔式屏蔽涡流探头 |  | ATPN-92-5B | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | ATPN-4FX | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | AXPN-45-5 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | AXPN-45-5/2M | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | 313P24F | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | ATPN-95-6B | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 平面探头 |  | ASPN-45-2/2M | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 旋转探头 |  | RSM4.7×35 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 旋转探头 |  | AUR-.125SS/1.5WL | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 旋转探头 |  | AUR-.156SS/1.5WL | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 旋转探头 |  | AUR-.218SS/1.5WL | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 旋转探头 |  | AUR-.240SS/1.5WL | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 旋转探头 |  | AUR-.281SS/1.5WL | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 旋转探头 |  | AUR-.328SS/2WL | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 涡流仪旋转枪 |  | 满足技术要求 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 涡流仪旋转枪 |  | 满足技术要求 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 涡流仪旋转枪连接线 |  | RK-2-N/1 | 2 |  | 根 |  |  |  |  |  |
|  | 低频环形涡流探头 |  | AF-4224 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 低频环形涡流探头 |  | ARP-.315/.866 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 低频环形涡流探头 |  | AF-4183 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 低频环形涡流探头 |  | ARP-.394/.850/TF | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 低频环形涡流探头 |  | ARP-.394/.866/TF | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 低频点式涡流探头 |  | ASDP-.31 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 电导率测量专用探头（含连接线） |  | 满足技术要求 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 电导率测量标准试块 |  | 满足技术要求 | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 低频点式涡流探头 |  | ATPR-95-4/1K | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 涡流探头连接线 |  |  | 2 |  | 根 |  |  |  |  |  |
|  | 荧光渗透剂 |  |  | 2 |  | 箱 |  |  |  |  |  |
|  | 荧光显像剂 |  |  | 2 |  | 箱 |  |  |  |  |  |
|  | 清洗剂 |  |  | 3 |  | 箱 |  |  |  |  |  |
|  | 黑光灯 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 黑白光照度计 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 （含税） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 （不含税） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  | 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 所有价格精确到小数点后2位。

- 价格应按照竞争性谈判采购文件的要求报价。

- 响应单位所投货物来自中华人民共和国关境内部分，需分别明确含税价及不含税价，并列明税费及税率。

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 分项价格表

- 无

- 三、商务要求响应表

商务要求响应表

| 响应情况 | □ 对所有商务要求均响应 □ 部分商务要求有偏离，具体如下： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件的商务要求 | 响应文件的响应条款 | 响应情况 | 差异说明 |

说明：（1）本表仅需列明存在“优于”或“不响应”的条款，未列条款默认为“响应”。

（2）“响应情况”栏应填写“优于”或“不响应”。

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月     日

- 四、技术要求响应表

技术要求响应表

| 响应情况 | □ 对所有技术要求均响应 □ 部分技术要求有偏离，具体如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件的 技术要求 | 响应文件的技术条款 | 响应情况 | 差异说明 | 相关证明材料在响应文件中的具体位置（页码） |

说明：（1）本表仅需列明存在“优于”或“不响应”的条款，未列条款默认为“响应”。

（2）“响应情况”栏应填写“优于”或“不响应”。

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月      日

- 五、法定代表人声明（适用于法定代表人响应）

法定代表人声明

本人（法定代表人姓名），身份证号码                 系（响应单位名称）法定代表人，职务为（职务名称）。

特此声明。

附： 法定代表人身份证复印件（须提供身份证正反两面复印件）

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

年   月   日

- 六、法定代表人授权委托书（适用于授权委托人响应）

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名），身份证号码                 系（响应单位名称）法定代表人，现授权委托  （授权委托人姓名） ，身份证号码                    为我方授权委托人，参加  （竞争性谈判项目名称）      的竞争性谈判项目。委托人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。

委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

附： 法定代表人身份证复印件（须提供身份证正反两面复印件）

授权委托人身份证复印件（须提供身份证正反两面复印件）

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

年   月   日

- 七、廉洁协议

项目名称：成都维修基地C909飞机无损检测设备项目

甲  方：上海飞机客户服务有限公司

乙  方：

一、签订各方应当自觉、严格遵守国家有关法律法规和廉洁从业的各项规定。坚持“公开、公平、公正”的原则开展业务合作，自觉按照合同办事，不得损害国家、企业以及个人的合法权益。

二、上海飞机客户服务有限公司相关工作人员不得有以下行为：

1.以任何形式向合同相对方索要和收受回扣、好处费等。

2.接受合同相对方的礼品、礼金、有价证券等，在合同相对方报销任何应由个人支付的费用。

3.参加由合同相对方组织安排的高档宴请、娱乐、休闲、健身、保健等活动。

4.要求或者接受合同相对方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.向合同相对方介绍家属或者亲友从事与公司项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

三、合同相对方承诺与上海飞机客户服务有限公司领导干部不存在利益关联，且不将业务转包、分包给与上海飞机客户服务有限公司领导干部存在利益关联的单位和个人。同时，合同相对方及其工作人员应自觉履行以下行为：

1.应当通过正常途径开展业务工作，不得向上海飞机客户服务有限公司相关工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等。

2.除合同中已确定的培训、考察外，不得邀请上海飞机客户服务有限公司相关工作人员外出旅游和进入高档的经营场所活动、消费。

3.不得为上海飞机客户服务有限公司相关人员购置或提供交通工具、家电、办公用品等。

四、上海飞机客户服务有限公司相关工作人员有经查实违反本协议规定的行为，由所在单位纪检监察部门依据有关规定给予处理，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。

五、合同相对方及其工作人员有经查实违反本协议规定的行为，给上海飞机客户服务有限公司造成的损失由合同相对方承担，用不正当手段获取的不正当利益由上海飞机客户服务有限公司依法予以追缴。上海飞机客户服务有限公司视情节和后果，可追究合同价1～5%的廉洁从业违约金，并可单方面终止合同，且合同相对方在三年内不得参加上海飞机客户服务有限公司有关项目的合作。

六、签订各方若存在违反本协议规定之外且与合同有关的其他不廉洁行为，参照本协议规定的违约责任处理。

七、本协议作为成都维修基地C909飞机无损检测设备项目响应文件的附件，具有与其同等的法律效力。